Área de submissão: Recursos hídricos e manejo da irrigação

ANÁLISE COMPARATIVA DE UM PLUVIÔMETRO DE BAIXO CUSTO COM UM DE PADRÃO COMERCIAL

Amanda C. da P. Sousa1, Samuel Silva1, Jonatas E. de Souza1, Carla S. da Silva1, Edmaíris R. Araújo1

1Instituto Federal de Alagoas – IFAL/Campus Piranhas, Piranhas-AL, e-mail: amandacibele-21@hotmail.com

Fonte de Financiamento: PRPI/IFAL

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo analisar de forma camparativa um pluviômetro de baixo custo com um pluviômetro de padrão comercial. O estudo foi desenvolvido no IFAL/Campus Piranhas, no Laboratório de Irrigação e Drenagem. Para análise comparativa foram ultilizados um pluviômetro comercial Ville de Paris e um de baixo custo, sendo este último desenvolvido com a utilização de materiais de fácil aquisição. Para quantificar a aproximação entre os dados obtidos no pluviômetro construído e os do instrumento padrão,  utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, o pareamento de médias pelo teste t de Student e o ajuste do coeficiente de concordância “d” de Willmott. O pluviômetro construído mostrou-se altamente eficiente e de perfeita exatidão em relação ao comercial, em que seu custo de aquisição representa em torno de 4% do custo do instrumento comercial.

PALAVRAS-CHAVE: Ville de Paris. Custo-benefício. Precipitação pluvial.

COMPARATIVE ANALYSIS OF A LOW COST PUVIOMETER WITH A COMMERCIAL STANDARD

ABSTRACT: The present work had the objective of analyzing a low cost pluviometer  with a commercial standard pluviometer . The study was developed at the IFAL/Campus Piranhas, in the Irrigation and Drainage Laboratory. For comparative analysis, a Ville de Paris commercial pluviometer and a low cost one, developed using materials of easy acquisition were used. To quantify the approximation between the data obtained in the constructed pluviometer and those of the standard instrument, the Pearson correlation coefficient, the pairing of means by the Student's t-test and the adjustment of the "d" coefficient of agreement of Willmot. The built pluviometer proved to be highly efficient and perfectly accurate compared to the commercial, where its cost of acquisition represents around 4% of the cost of the commercial instrument.

KEY WORDS: Ville de Paris. Cost benefit. Rainfall.

INTRODUÇÃO

O pluviômetro é um dos instrumentos utilizados para recolher e medir a quantidade de chuva, em um determinado período e local (Tassi & Collischonn, 2007). Sendo uma ferramenta essencial para auxiliar no manejo correto da irrigação das lavouras e no uso racional da água, muitas vezes utilizada de forma inadequada por grande parte dos agricultores.

A produção agrícola é altamente dependente de recursos naturais como solo, água e condições climáticas favoráveis, por isso a Agrometeorologia ou Meteorologia Agrícola é uma das áreas da ciência que coloca os conhecimentos da Meteorologia a serviço da agricultura (Radin & Matzenauer, 2016). Dentre os elementos climáticos, a chuva requer uma maior quantidade de unidades de monitoramento, porém, o número de estações meteorológicas públicas para monitoramento da chuva e os altos custos dos pluviômetros padrões de alta precisão disponíveis no mercado fazem com que o pequeno agricultor tenha restrições a estas informações em suas propriedades, sendo necessário que alternativas de baixo custo, mas de boa precisão, sejam desenvolvidas para atender a esta demanda, principalmente nas áreas onde existem cultivos irrigados.

Assim, o uso de informações meteorológicas e climáticas é fundamental para apoiar os processos de decisão ao nível da propriedade, em que a demanda por informações agrometeorológicas oportunas e eficazes para aplicações por parte dos agricultores é crescente. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo analisar de forma comparativa, um pluviômetro de baixo custo com um pluviômetro de padrão comercial.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido no IFAL/Campus Piranhas, no Laboratório de Irrigação e Drenagem.  O pluviômetro  de baixo custo foi construído com a utilização de cano PVC de 150 mm de diâmetro, dois funis de plástico, mangueira de polietileno de 16 mm, massa de vedação, registro de 16 mm e cola veda calha, em que a área de captação foi de 245 cm2. Após a confecção do instrumento, o mesmo foi instalado a 1,5 m da superfície do solo dentro da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia-INMET, localizada no IFAL/Campus Piranhas, seguindo as determinações da Organização Mundial de Meteorologia-OMM, em que foi feita a calibração em função do instrumento padrão de aquisição automática de dados. Para análise comparativa de custo-benefício com o pluviômetro construído, foi utilizado um pluviômetro comercial Ville de Paris e, para a análise comparativa dos dados de chuva, utilizou-se o pluviômetro automático da estação do INMET (Figura 1).

Figura 1. Pluviômetro construído no IFAL (A), pluviômetro Ville de Paris (B) e pluviômetro do INMET instalado na estação meteorológica (C).

O período de avaliação do instrumento foi de agosto de 2018 a junho de 2019, em que os 45 dados das chuvas coletadas foram medidos com proveta graduada em milímetros e anotadas, diariamente, em uma planilha adaptada para tal propósito.

Para quantificar a aproximação entre os dados obtidos no pluviômetro construído e os do instrumento padrão,  utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r), em que r igual a ±0,9 indica correlação muito forte; ±0,7-0,9 indica correlação forte; ±0,5-0,7 indica correlação moderada; ±0,3 a 0,5 indica correlação fraca; e de 0 a ±0,3 indica correlação desprezível. Foi feito o pareamento de médias pelo teste t de Student (p ≤ 0,05), além do ajuste do coeficiente de concordância “d” de Willmott (1981), em que os valores podem variar de zero (nulidade) a 1 (perfeita exatidão). Os gráficos foram gerados no programa SigmaPlot 10.0®.

d=1−i=1N(Pi−Oi)2i=1NP'i+O'i2									(01)

Em que: d é coeficiente de concordância de Willmott; N é o número de observações; Pi é o valor de cada observação no pluviômetro construído; Oi é o valor de cada observação no instrumento padrão; P’i é o valor de cada observação no pluviômetro construído subtraído da média do instrumento padrão; O’i é o valor de cada observação no instrumento padrão subtraído da sua média.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O pluviômetro construído mostrou-se eficiente e de perfeita exatidão em relação ao comercial. Observa-se, na Figura 2, que houve valores praticamente iguais para uma mesma chuva coletada em cada instrumento, com coeficiente de determinação da equação de estimativa entre ambos de 0,999. Além disso, o coeficiente angular foi de 0,9994, gerando pequena diferença na estimativa para x=1 mm, e o coeficiente linear foi  apenas 0,19, indicando o alto grau de precisão dos dados coletados no pluviômetro construído.

Figura 2. Correlação entre valores de chuva coletados no pluviômetro do INMET e no construído no IFAL/Campus Piranhas.

A correlação entre os dados obtidos no pluviômetro construído e os do instrumento padrão pelo coeficiente de correlação de Pearson (r) foi de 0,999, mostrando  alta similaridade entre os dados observados em cada instrumento. O pareamento de médias pelo teste t de Student (p ≤ 0,05) apresentou resultado não significativo, indicando valores semelhantes com obtenção de médias aproximadas, em que o coeficiente de concordância “d” de Willmott (1981) mostrou-se próximo a 1,o que indica perfeita exatidão entre os dois pluviômetros.

Tabela 1. Avaliação do pluviômetro construído no IFAL, comparando-o com o instrumento padrão do INMET, através de teste de correlação, teste t de Student e índice ‘d’ de Willmott.

| Coeficiente de correlação de Pearson | Teste t de Student (p ≤ 0,05) | Índice ‘d’ de Willmott |
| --- | --- | --- |
| r = 0,999 | INMET: 5,1 a* | d = 0,999 |
|  | IFAL: 5,3 a |  |

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo Teste t de Student, a 5% de probabilidade.

O pluviômetro Ville de Paris é um dos instrumentos mais comercializados e utilizados no Brasil, com um valor estimado entre R$ 1.419,62 a R$ 1.761,14 (Mercado Livre, 2019). O valor do pluviômetro construído foi insignificante em relação ao comercial, custando R$ 63,40, o que equivale a cerca de 4% do valor do equipamento padrão e, por isso, é um pluviômetro acessível aos pequenos produtores.

CONCLUSÕES

O pluviômetro construído no IFAL/Campus Piranhas possui um ótimo custo-benefício, sendo acessível para pequenos produtores, e apresenta resultados semelhantes ao pluviômetro comercial, mostrando-se eficiente e de alta precisão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MERCADO LIVRE. Disponível em <https://www.mercadolivre.com.br>. Acesso em: 10 maio 2019.

RADIN, B., MATZENAUER, R. Uso das informações meteorológicas na agricultura do Rio Grande do Sul. Agrometeoros, Passo Fundo, v.24, n.1, p.41-54, 2016.

TASSI, R; COLLISCHONN, W. Notas de aula de Hidrologia. Porto Alegre: 2007.

WILLMOTT, C. J. On the validation of models. Physical Geography, v.2, p.184-194, 1981.